Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскую технику на 2018 год

Монитор пациента:

Разрешение дисплея: 12.1” цветной TFT-дисплей, 800 x 600 пикселей

Габариты, вес: 322(Ш) x 257.4(В) x 224.8(Т) мм, около 4.7 кг

Параметры: ЭКГ, ЧСС, ЧДД, SpO2, Частота пульса, систолическое давление, диастолическое давление, среднее давление 2 x температура, 4 x ИАД, EtCO2, FiCO2, частота дыхания при интубации, AG-Ex, AG-Ins, AG2-Ex, AG2-Ins, N2O-Ex, N2O-Ins, O2-Ex, O2-Ins, CSI, BS%, C.O, BTemp

Отображение данных	8 форм колебаний: 2*ЭКГ, SpO2, ЧДД, EtCO2 (анализ газов), 4*ИАД

Скорость развертки: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек

Индикаторы: Сигналы тревоги (3 уровня приоритетности), визуальная сигнальная подсветка, звуковой сигнал QRS и SpO2, различная высота тона сигнала (%) SpO2, заряда батареи, светодиодный индикатор внешнего питания, сенсорный экран, ручка управления

Интерфейсы	Входной разъем блока питания: 18 В пост.т., 2.8 А.

Синхронизация с дефибриллятором

- Уровень сигнала: 0 – 5 В (имп.)

разъем для подключения к локальной сети для передачи данных, разъем для модуля вызова медсестры: -0.3A при 125 В пер.т. – 1A при 24 В пост.т.

Выходной разъем блока питания: 5 В пост.т., 0.9A макс.

USB-сканер штрих-кода, хранение данных на USB и карте памяти SD

Батарея: Аккумуляторная литий-ионная батарея, 1 час непрерывной работы

Термопринтер (опция) Скорость: 25, 50 мм/сек, Ширина бумаги: 58 мм

Хранение данных Динамика: 168 часов, 20 форм колебаний сигналов тревоги по 10 секунд

Язык Английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, русский, чешский, болгарский, португальский, румынский, венгерский, турецкий, польский, корейский

Модуль ЭКГ

Кол-во отведений 	3, 5, 10 (опция)

Конфигурация отведений 	3 отведения: I, II, III

5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

10 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Формы колебаний ЭКГ 	3 отведения: 1 канал

5 отведений: 2/7 канала

10 отведений: 1/2/7/12 каналов

Диапазон ЧСС 	Взрослые: 30 ~ 300 уд/мин

Дети/новорожденные: 30 ~ 350 уд/мин

Точность измерения ЧСС 	±1 уд/мин или ±1%, большее из двух значений

Скорость развертки 	6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек

Фильтр 	-Диагностика: 0.05 ~ 150 Гц -Мониторинг: 0.5 ~ 40 Гц

-Умеренный: 0.5 ~ 25 Гц -Максимум: 5 ~ 25 Гц

Диапазон обнаружения сегмента ST 	-2.0 - 2.0 мВ

Анализ аритмии 	Асистолия, тахикардия желудочков, фибрилляция желудочков, бигеминия, нерегулярное сердцебиение, желудочковая экстрасистола, тригеминия, брадикардия желудочков

Режим обнаружения кардиостимулятора 	Индикатор на графике формы колебаний (выбирается пользователем)

Защита 	Против помех от электрохирургического оборудования и дефибриллятора

Дифференц. входное 	>5 MΩ для всех других отведений

сопротивление

Синфазный режим

Коэффициент подавления 	>86 дБ при 50 и 60 Гц

Входн. динам. диапазон 	±5 мВ пер.т. , ±300 мВ пост.т.

Модуль мониторинга дыхания

Метод 	Сопротивление в грудных отведениях

Выбор каналов 	RA-LA или RA-LL

Диапазон измерений 	5 – 120 дых/мин

Точность 	±1 дых/мин

Сигнал остановки дыхания 	Да

Модуль SpO2

Диапазон сатурации 	0 - 100%

Точность сатурации 	70 - 100% ±2 разряда

0 - 69% без уточнений

Диапазон частоты пульса 	30 - 254 уд/мин

Точность частоты пульса 	±2 уд/мин

Модуль НИАД

Метод 	Осциллометрия с линейной дефляцией

Режим работы 	Ручной/автоматический/непрерывный

Диапазон измерений 	Взрослые: 20 - 260 мм.рт.ст.

Дети: 20 - 160 мм.рт.ст.

Новорожденные: 20 - 130 мм.рт.ст.

Точность 	Соответствие стандартам ANSI/AAMI SP10:1992 и 2002

Модуль мониторинга температуры

Диапазон измерений 	15 - 45℃ (59 - 113℉)

Точность 	±1℃

Совместимость 	совместим с датчиками серии YSI 400

Модуль ИАД (опция)

Каналы 	4

Диапазон измерений 	-50 – 300 мм.рт.ст.

Точность 	<100 мм.рт.ст.: ±1 мм.рт.ст.

>=100 мм.рт.ст.: ±1% от показания

Диапазон частоты пульса 	0 – 300 уд/мин

Обнуление датчиков 	Диапазон: ±200 мм.рт.ст.

Точность: ±1 мм.рт.ст.

Смещение: ±1 мм.рт.ст. за 24 часа

Чувствительность датчиков 	5мкВ/ мм.рт.ст.

Диапазон частоты пульса 	0 – 300 уд/мин

Модуль мониторинга побочного CO2 (опция)

Диапазон измерений 	0 - 150 мм.рт.ст., 0 - 19%

Точность 	0-40 мм.рт.ст. ±2 мм.рт.ст.

41-70 мм.рт.ст. ±5% от показания

71-100 мм.рт.ст. ±8% от показания,

101-150 мм.рт.ст. ±10% от показания

ЧДД 	2 - 150 дых/мин

Точность ЧДД 	±1 дых/мин

Модуль мониторинга основного CO2 (опция)

Диапазон измерений 	0 - 150 мм.рт.ст., 0 - 19%

Точность 	0-40 мм.рт.ст. ±2 мм.рт.ст,

41-70 мм.рт.ст. ±5% от показания

71-100 мм.рт.ст. ±8% от показания,

101-150 мм.рт.ст. ±10% от показания

ЧДД 	0 - 150 дых/мин

Точность ЧДД 	±1 дых/мин

Модуль газоанализатора Дыхательная смесь/O2 - Phasein (опция)

Метод 	Поглощение в ИК-спектре

Газ 	CO2, O2, N2O, Des, Iso, Enf, Hal, Sev

Время нагрева 	Основной поток (IRMA AX+)

Режим изоляции: 45 сек

Полноценный режим: 60 сек

Побочный поток (ISA OR+/ AX+): <20 сек

Скорость потока

(для ISA OR+/AX+) 	50 ± 10 мл/мин

Диапазон измерений 	CO2: 0 ~ 15 %

N2O: 0 ~ 100%

Hal/Iso/Enf: 0 ~ 8%

Sev: 0~10%

Des: 0 ~ 22%

O2: 0 ~ 100%(ISA OR+/AX+)

ЧДД 	0 ~ 150 дых/мин ± 1 дых/мин

Модуль мониторинга сердечного выброса (опция)

Метод 	Термодилюция

Диапазон измерений 	C.O.: 0.1 ~ 20 л/мин

TB : 23 ~ 45℃

TI : 0 ~ 27℃

Диапазон сигналов тревоги: 23 ~ 45℃

ММФГМ (опция)

чувствительность ЭЭГ 	± 400 мкВ

Помехи 	<2 мкВ p-p, < 0.4 мкВ ср.кв., 1–250 Гц

CMR 	>140 дБ

Сопротивление на входе 	>50 MОм

Скорость отбора проб 	2000 проб/сек (эквивалентно 14 битам)

CSI и скорость обновления 	0-100. фильтр 6-42 Гц, обновление каждую секунду

ЭМГ 	0-100 логарифм. фильтр 75-85 Гц, обновление каждую секунду

BS% 	0-100%. фильтр 2-42 Гц, обновление каждую секунду

Подавление артефактов 	Автоматическое

Диапазон сопротивления датчика 	0-10 кОм / ток измерения 0.01 мкА

Метод усреднения значений ЧСС 	В нормальном состоянии ЧСС вычисляется путем получения среднего значения для 8 последний интервалов ЧДД.

Для измерения ЖЭС, ЧСС определяется, как среднее для нескольких последних интервалов ЧДД (максимум 8).

Если 3 последовательных интервала ЧДД превышают 1200 мс (ЧСС ниже 50 уд/мин), ЧСС определяется, как среднее для 4 последних интервалов ЧДД

Время обновления данных по ЧСС 	Изменение ЧСС от 80 до 120 уд/мин:

Диапазон: [6.4 - 7.2 сек] сек: 6.8 сек

Изменение ЧСС от 80 до 40 уд/мин:

Диапазон: [5.6 - 6.4 сек] сек: 6.0 сек

Точность ЧСС и реакция на нерегулярный ритм 	Желудочковая бигеминия: 80 уд/мин

Медленная перемежающаяся желудоч. бигеминия: 60 уд/мин

Быстрая перемежающаяся желудоч. бигеминия: 120 уд/мин

Двунаправленные систолы: 90 уд/мин

Подавление импульсов кардиостимулятора 	Подавление импульсов кардиостимулятора с амплитудой от ±2мВ до

±700мВ и шириной от 0.1 мс до 2.0 мс

Комплектация:

- Прикроватный монитор - 3 шт.,

- Кабель ЭКГ с 5-ю отведениями - 3 шт.,

- Электроды - 30 шт.,

- Неинвазивный шланг - 3 шт.,

- Взрослый манжет, многоразовый - 3 шт.,

- Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель - 3 шт.,

- Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых, многоразовый - 3 шт.,

- Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер - 3 шт.,

- Бумага - 3 шт.,

- Руководство пользователя- 1 шт.,

Гарантия: 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Наличие сервисного центра в Республике Казахстан. Установка оборудования и обучение персонала включены в общую стоимость оборудования.

Срок поставки товара: 45 (сорок пять) календарных дня с момента подписания Договора

И.о. главного врача                                                                                                   Бапанова З.Ж.